SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH    WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, 05 listopada 2019 r.

Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w podziale na 17 części

# Nr zamówienia: SPZPS/PN/S/10/2019

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w podziale na 17 części, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 31.10.2019 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„PYTANIE - Cześć Nr 7 – Aparat do terapii łączonej ze sondą

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał zasilanie akumulatorowe ?

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie była głowica Bezobsługowa ?

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie był aparat do terapii podciśnieniowej ?”

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania przez aparat zasilania akumulatorowego, nie wymaga w zestawie głowicy bezobsługowej i nie wymaga w zestawie aparatu do terapii podciśnieniowej. Zamawiający zmienia opis sprzętu medycznego Cześć Nr 7 – Aparat do terapii łączonej ze sondą.

Pytanie

„PYTANIE - Cześć Nr 14 - Aparat do terapii uciskowej

Do aparatu do terapii uciskowej Zamawiający wymaga;

- mankiet 6 komorowy na nogę (prawy i lewy) - mankiety są uniwersalne Czy Zamawiający wymaga aby załączyć 2 mankiety uciskowe na nogę?

- mankiet 6 komorowy na rękę (prawy lewy) - mankiety są uniwersalne Czy Zamawiający wymaga aby załączyć 2 mankiety uciskowe na rękę?”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga 2 mankiety uciskowe na nogę i 2 mankiety uciskowe na rękę. Zamawiający zmienia opis sprzętu medycznego Cześć Nr 14 - Aparat do terapii uciskowej.

Pytanie

„PYTANIE - Cześć Nr 14 - Aparat do terapii uciskowej

Czy Zamawiający wymaga mobilnego stolika do aparatu?”

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga mobilnego stolika do aparatu.

W dniu 31.10.2019 r. kolejny z wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania

„W związku z w/w postępowaniem prosimy o odpowiedź na poniższe pytania, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

I.	Opis przedmiotu  zamówienia – Część Nr 4 – Narzędzia

Poradnia chirurgiczna

Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 187 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 2 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, funkcjonalnie identyczne,

pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 7 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 5x4 mm i o dł. 160 mm lub o wymiarach części roboczej 5x5 mm i o dł. 170 mm , funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 10 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poradnia stomatologiczna

Poz. Nr 2 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o szerokości 4 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poradnia laryngologiczna

Poz. Nr 10 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. roboczej 125 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 11 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 2,66 mm i o dł. roboczej 125 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 12 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 3,33 mm i o dł. roboczej 125 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 14 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. części roboczej 3 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 15 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 3,0 mm, funkcjonalnie identyczne,

pozostałe parametry bez zmian.

Poz. Nr 16 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 5,5 mm, funkcjonalnie identyczne, pozostałe parametry bez zmian.

II.	Paragraf Nr 4 – Termin wykonania zamówienia

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części nr 4 – Narzędzia z 14 dni do 42 dni z uwagi na fakt, iż narzędzia chirurgiczne wykonywane są z wysokiej jakości materiału i ich proces produkcyjny znacznie przekracza termin 14 dni wyznaczony przez Zamawiającego jako termin wykonania zamówienia. W naszej ofercie posiadamy ponad 35 000 różnych rodzajów, wzorów i typów narzędzi chirurgicznych w związku z czym większość z nich jest produkowana na zamówienie i nie zawsze wszystkie one są dostępne na półkach magazynowych.”

Odpowiedzi

Ad I. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowane narzędzia za wyjątkiem narzędzia do poradni chirurgicznej z Poz. Nr 7 o zaproponowanych wymiarach części roboczej 5x5 mm i o dł. 170 mm i narzędzi do poradni stomatologicznej. Zamawiający zmienia opis sprzętu medycznego Część Nr 4 – Narzędzia.

Ad. II. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na konieczność wykorzystania dotacji na przedmiotowe zamówienie do końca 2019 r. nie może wydłużyć terminu wykonania zamówienia.

W dniu 04.11.2019 r. kolejny z wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania

„1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 10% wartości umownej niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wadliwy przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, liczony od terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy,

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym określonym w § 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy,

4) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wadliwy przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek przedmiotu zamówienia lub dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad, liczony od terminu określonego w § 4 ust. 6 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.”

Odpowiedzi

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W dniu 04.11.2019 r. kolejny z wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania

„Cześć Nr 3 – Zestaw do badań wysiłkowych

Czy zamawiający dopuści zestaw do badań wysiłkowych o następujących parametrach?

| - 1 | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy |
| --- | --- |
|  | CMRR 115 dB |
|  | Impedancja 100MΩ |
|  | A/D 24 bit |
|  | Częstotliwość próbkowania 32000 Hz |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz |
|  | Zabezpieczenie przez defibrylacją |
|  | Transmisja danych za pomocą Bluetooth |
|  | Zasilanie bateryjne 2 x AAA |
|  | Wymiary 115 x 65 x 15 mm |
|  | Waga < 90 g z baterią |
|  | Klasa ochrony IP 40 |
|  | Klasa urządzenia IIa |
|  | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego |
|  | Parametry wyświetlane: HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu |
|  | Możliwość zmiany etapu protokołu |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów |
|  | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP |
|  | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy |
|  | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych |
|  | Wyświetlane przebieg EKG 1/6/12 |
|  | Amplituda 1/5/10/20/40 mm/mV |
|  | Prędkość 1/5/10/12,5/25/50/100/200 mm/s |
|  | Gotowe raporty badania |
|  | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem |
|  | Analiza arytmii |
|  | Obliczanie QT, QTc, QTa, QT2a, punktu J, J+60, J+80 |
|  | Wspólna baza pacjentów dla badania wysiłkowego, holtera EKG, ABPM |
|  | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG |
|  | Filtr mięśniowy 20/25/30 Hz |
|  | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii |
|  | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |
|  | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |
|  | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |
|  | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny, ekran LCD 24” 1980x1080, procesor min Intel Core i3, 2,0 GHz, pamięć RAM min 4GB, dysk min. 500GB, karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, bluetooth, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, biurko |

Bieżnia

| 1 | Zakres prędkości taśmy w przedziale 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h |
| --- | --- |
| 2 | Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% |
| 3 | Długość części użytkowej 1400mm |
| 4 | Szerokość części użytkowej 520 mm |
| 5 | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm |
| 6 | Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg |
| 7 | Wymiary 2170 x 730 x 1350 mm |
| 8 | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |
| 9 | Ergonomicznie ukształtowane poręcze |
| 10 | Port szeregowy RS 232 |
| 11 | Zasilanie 220V/50Hz |
| 12 | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa |
| 13 | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa |

Cześć Nr 5– Zestaw elektrokardiograf z rowerem treningowym

Czy zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

| - 4 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań |
| --- | --- |
| - 5 | Tryby pracy: - automatyczny - ręczny |
| - 6 | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiarów osi P, R, T |
| - 7 | CMRR >100dbB |
| - 8 | Pomiar HR 30-300 |
| - 9 | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania |
| - 10 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci |
| - 11 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy, 5” 800x 480 |
| - 12 | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu - częstości rytmu - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru - Kontaktu elektrod |
| - 13 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 50 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym |
| - 14 | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive |
| - 15 | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 150 Hz |
| - 16 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta |
| - 17 | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta |
| - 18 | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokość papieru 100 mm |
| - 19 | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. |
| - 20 | Wyświetlacz: 3/6/12 odprowadzeń w czasie rzeczywistym |
| - 21 | Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 |
| - 22 | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów |
| - 23 | Wydruk daty i godziny badania |
| - 24 | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV |
| - 25 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej, 50/60 Hz |
| - 26 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25 i 40 Hz) i pływania linii izoelektrycznej |
| - 27 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora |
| - 28 | Wykrywanie impulsów stymulatora |
| - 29 | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG: minimum 32000 próbek / s / kanał. |
| - 30 | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 16 bitów. |
| - 31 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |
| - 32 | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |
| - 33 | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |
| - 34 | Aparat przenośny |
| - 35 | Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,5 kg. |
| - 37 | Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm |

CYKLOERGOMETR:

| 1 | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm |
| --- | --- |
| 2 | Maksymalna waga pacjenta: 200kg |
| 3 | Niezależne od prędkości obciążenie od 15 do 1100 Watt |
| 4 | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º |
| 5 | Stabilna podstawa cykloergometru |
| 6 | Zasilanie: 90 – 230V |
| 7 | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych |
| 8 | Cyfrowy wyświetlacz |
| 9 | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 |
| 10 | Zakres prędkości obrotowej: 20-130 rpm |
| 11 | Panel kontrolny z 5 przyciskami |
| 13 | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta |
| 14 | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) |
| 17 | Wymiary ergometru 128 x 62 x 146 cm |
| 18 | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME |
| 20 | Waga ergometru ok 65 kg |
| 21 | Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych |
| 22 | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą |
| 23 | Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka |
| 24 | Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę |
| 25 | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º |

„

Odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza opisanych sprzętów z powodu niezgodności kilku parametrów z opisem przedmiotu zamówienia w Cześć Nr 3 – Zestaw do badań wysiłkowych i Cześć Nr 5– Zestaw elektrokardiograf z rowerem treningowym. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zaktualizowane Opisy sprzętów medycznych - załącznik nr 5 do SIWZ, stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

1. Opisy sprzętów medycznych - załącznik nr 5 do SIWZ w części Nr 4, 7 i 14 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SIWZ.

2. W rozdziale I pkt 10 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert, ppkt 4 - jest:

„4) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„OFERTA na Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w podziale na 17 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 6 listopada 2019 r. przed godz. 10:15””

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

powinno być:

„4) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„OFERTA na Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w podziale na 17 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 8 listopada 2019 r. przed godz. 10:15””

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

3. W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 1 i 2  - jest:

„1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 6 listopada 2019 r. do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”

powinno być:

„11) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”

Załączniki:

1)	Zaktualizowane Opisy sprzętów medycznych - załącznik nr 5 do SIWZ.

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

05 listopada 2019 r.

Otrzymują:

1.	wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.	wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1.   na stronie internetowej zamawiającego