Załącznik nr 5 do SIWZ

Opisy sprzętów medycznych dla Zadania pn.: Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w podziale na 17 części.

Cześć Nr 1 – Zestaw diatermia radiochirurgiczna ze stołem rehabilitacyjnym, 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa diatermia radiochirurgiczna min. 120 W ze stołem rehabilitacyjnym szerokość min. 85 cm z elektryczna regulacja wysokości.

Diatermia chirurgiczna dostarcza moc operacyjną w zakresie częstotliwości radiowych dla programowalnego czasu o wartości setnych części sekundy.

Diatermia chirurgiczna dzięki wykorzystywaniu bezpiecznych rozwiązań przyjaznych dla użytkownika, pozwala na zastosowanie wysoce profesjonalnej chirurgii.

Połączenie elektrody neutralnej jest stale monitorowane.

Kontrolę bezpieczeństwa kontaktu z pacjentem zapewnia rozdzielona elektroda neutralna.

Dzięki swoim właściwościom, pozwala osiągnąć: cięcie gładkie (CUT),  cięcie z koagulacją (BLEND), nacięcie przy zachowaniu zmniejszonej produkcji strupa (ENHANCED), koagulację powierzchowną (FORCED COAG), koagulację miękką (SOFT COAG), koagulację bipolarną (BIPOLAR), ablację (ABLATION) Cyfrowy odczyt dostarczanej mocy i nadzorowanie funkcji operacyjnych przez mikrokontroler, zapewniające niezawodność warunków pracy.

Parametry techniczne: Maksymalna moc wyjściowa CUT 120 W → 250 Ω, Maksymalna moc wyjściowa BLEND 90 W → 200 Ω, Maksymalna moc wyjściowa ENHANCED 90 W → 250 Ω, Maksymalna moc wyjściowa FORCED COAG 80 W → 150 Ω, Maksymalna moc wyjściowa SOFT COAG 60 W → 100 Ω, Maksymalna moc wyjściowa BIPOLAR 60 W → 50 Ω, Częstotliwość pracy  min. 600 KHz, Czas emisji impulsu mocy RF 10 ms –min. 30 sec Częstotliwość impulsu mocy RF 1 – 9 Elektroda bierna F Moc do wyboru 115 – 230 Vac Częstotliwość sieci 50 – 60 Hz, Maksymalny pobór mocy 300 VA, Waga ok. 6 kg Wymiary urządzenia  +/- 5% SxWxG 370x144x319 mm

Funkcje: Kontrola obwodu, Kontrola emitowanej mocy, Autotesty, Normy bezpieczeństwa: EN60601-1,  EN60601-1-2,  EN60601-2-2.

Stół z elektryczną regulacją wysokości.

Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz).

Stabilna konstrukcja pantografowa – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących.

Elektryczna regulacja wysokości.

Pilot ręczny.

Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: min. -85 / +35 (+/- 5%).

Regulacja wysokości [mm]: min.440 - 1010 (+/- 5%).

Wymiary (dł. x szer.) [mm]:  min.1900 x 850 (+/- 5%).

Dopuszczalne obciążenie [kg]: min. 150 (+/-5%).

Cześć Nr 2 –Unit stomatologiczny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Unitu stomatologicznego:

• unit zawieszony na fotelu,

• energoblok z boku lub przodu fotela,

• stolik z górnym prowadzeniem rękawów,

• rękaw turbinowy ze światłem min. 2 szt.,

• rękaw mikrosilnika ze światłem,

•mikrosilnik elektryczny typu Bien Air ze światłem,

•skaler ultradźwiękowy typu EMS,

•dmuchawka 3F,

•ślinociąg przepływowy montowany na boku spluwaczki,

•kompresor stomatologiczny cichy,

•mulizadaniowy sterownik nożny,

•taca narzędziowa pod stolikiem lekarza,

•lampa zabiegowa LED,

•podgłówek fotela z przegubem zapadkowym,

•wyświetlacz alfanumeryczny,

•system wody destylowanej,

•pakiet manual.

Cześć Nr 3 – Zestaw do badań wysiłkowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do badań wysiłkowych (zestaw komputerowy + oprogramowanie + biurko) z BIEŻNIĄ

Specyfikacja techniczna:

• Współpraca z bieżnią oraz cykloergometrem,

• Nieprzerwana rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń,

• Doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego,

• Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST,

• Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP,

• Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST ,

• Automatyczna analiza arytmii,

• Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty,

• Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi (z rejestratorem),

• Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru oraz bieżni,

• Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku,

• Monitorowanie następujących parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie,

• System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii,

• Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania,

• Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST,

• Archiwizacja oraz wydruk raportu przeprowadzonego badania,

• Wydruk EKG w czasie rzeczywistym,

• Archiwizacja oraz wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów,

• Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem,

• Funkcja reanalizy wykonanego badania,

Standardowe wyposażenie:

• Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24", drukarka laserowa A4)),

• Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB.

BIEŻNIA - Zaawansowana technologicznie bieżnia typu do badań wysiłkowych oraz rehabilitacji kardiologicznej wyposażona w unikalne na świecie rozwiązania usprawniające praktykę medyczną. Wbudowany w bieżnię moduł EKG zapewnia bieżący monitoring pracy serca, system kontroli nachylenia. Inklinometr pozwala na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni. Inklinometr umożliwia bardzo dokładny pomiar kąta nachylenia bieżni wykorzystując siłę grawitacji ziemskiej. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wysoką dokładność pozycjonowania bieżni oraz automatyczną eliminację wszystkich błędów spowodowanych nierównością podłoża. Bieżnia posiadająca min. trzy wyłączniki bezpieczeństwa, w tym jeden zewnętrzny, co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta.

Specyfikacja techniczna:

• Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej,

• Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h,

• Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%,

• Długość użytkowa taśmy: min. 1500 mm,  min. szerokość 500 mm,

•min. trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy,

• Funkcja ZERO START,

• Unikalny system kontroli nachylenia - wbudowany inklinometr zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża,

• Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:

• min. 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym,

•  min. 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym,

• Czułość min. 2,5/5/10/20 mm/mV,

• Przesuw min. 25/50/100 mm/s,

• Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz,

• Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz,

• Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej,

• Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232,

• Maksymalna waga pacjenta 180 kg,

• Zasilanie: 230 V / 50 Hz,

• Wymiary:  +/- 5% 1999x747x1217 mm (DxSxW).

Standardowe wyposażenie:

• Kabel zasilający,

• Kabel do transmisji danych KRSG-05,

• Kabel KEKG 51 v.004,

• Kabel KEKG 52 v.005,

• Elektrody jednorazowe LLL-510 - 90 szt.,

• Pasta abrazyjna EVERY v.001 - 160 g.

Cześć Nr 4– Narzędzia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących narzędzi do poradni SPZPS we Włocławku:

Poradnia onkologiczna

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁ.125 MM 5'' SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM, 12 szt.;

- IGŁOTRZYMACZ TYP CRILE-WOOD Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 150 MM UCHA ZŁOCONE, 7 szt.;

- NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE SUPER CUT DŁ. 140 MM 5 1/2'' KOŃCE TĘPE, 8 szt.;

- PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM, 10 szt.;

- UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM, 7 szt.;

- PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM, 10 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 125 MM 5'' SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM, 10 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED DELIKATNE ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁ. 125 MM, 10 szt.;

- PRZYRZĄD DO USUW.ZSZYWEK WIELOR.UŻYTKU, 1 szt.

Poradnia chirurgiczna

- IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR DŁ. 160 MM 6 1/4'' SZCZĘKI SZEROKIE Z KANAŁKIEM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,6 MM, 10 szt.;

- NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM PROSTE DŁ. 150 MM 6'' KOŃCE TĘPE KRÓTKIE BLATY, 10 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁ.125 MM 5'' SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM, 10 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KELLY ODGIĘTE DŁ. 140 MM 5 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, 10 szt.;

- UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM, 5 szt.;

- UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM, 5 szt.;

- HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM, 2 szt.;

- PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM, 10 szt.;

- PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA ODGIETA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM, 10 szt.;

- NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP TOENNISADSONA, ODGIĘTE , DŁ.175MM, 10 szt.

- IGŁOTRZYMACZ TYP BABY-CRILE-WOOD Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 150 MM UCHA ZŁOCONE, 10 szt.

Poradnia stomatologiczna

- DŹWIGNIA DO USUWANIA KORZENI LINDOLEVIAN 3,0MM, 5 szt.;

- DZWIGNIA DO USUWANIA KORZENI TYP LINDOLEVIAN, 4,3 MM, 10 szt.;

- IGŁOTRZYMACZ Z NOŻYCZKAMI TYP HEGAROLSEN DŁ. 145 MM 5 3/4'' SZCZĘKI i NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM, 10 szt.

Poradnia laryngologiczna

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 1 ŚREDNICA LUSTERKA 12 MM., 5 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 2 ŚREDNICA LUSTERKA 14 MM., 5 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 3 ŚREDNICA LUSTERKA 16 MM., 10 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 4 ŚREDNICA LUSTERKA 18 MM., 10 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 5 ŚREDNICA LUSTERKA 20 MM., 10 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 6 ŚREDNICA LUSTERKA 22 MM., 15 szt.;

- LUSTERKO KRTANIOWE FIGURA 7 ŚREDNICA LUSTERKA 24 MM., 15 szt.;

- UCHWYT DO LUSTERKA KRTANIOWEGO OKRAGŁEGO DŁUGOŚĆ 110 MM, 4 szt.;

- WATOTRZYMACZ TYP FARRELL ŚREDNICA 1,2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM, 20 szt.;

- KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM, 4 szt.;

- KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM., 4 szt.;

- KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM., 1 szt.;

- DŹWIGNIA USZNA (HACZYK) TYP LUCAE DŁ.140MM FIG.1, 20 szt.;

- HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM, 20 szt.;

- WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 3,5MM., 10 szt.;

- WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 5,0MM., 30 szt.;

- WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 6,5MM., 30 szt.

Poradnia ortopedyczna

- STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM, 4 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, 4 szt.;

- KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁ. 140 MM 5 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, 4 szt.

Wymagania techniczne dotyczące instrumentarium:

Narzędzia stalowe powinny być wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej zgodnie z PN lub normami europejskimi.

Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi.

Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134˚C, przy ciśnieniu 2 bar lub w tlenku etylenu w temperaturze 51˚C dla materiałów wrażliwych.

Zamawiający poprzez gwarancję dla instrumentarium stanowiącego przedmiot zamówienia postępowania rozumie zapisy obejmujące swoim przedmiotem:

- coroczny przegląd stanu instrumentarium pod kątem jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa jego dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi), w trakcie okresu gwarancyjnego,

- odtworzenie stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie i regeneracje, wymianę narzędzi chirurgicznych,

Zakres usługi regeneracji będącej elementem odtworzenia stanu jakościowego instrumentarium, która w szczególności obejmuje:

•rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,

•czyszczenie,

•szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,

•naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),

•wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości,

•wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,

•nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,

•przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy,

•konserwacja,

•ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.),

•testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi),

•trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na  działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji z możliwością naniesienia znakowania kodem Data Matrix na narzędziach i koszositach).

Przy czym wszystkie czynności podejmowane przez służby serwisowe w obszarze przedmiotu gwarancji przeprowadzane winny być w warunkach fabrycznych w autoryzowanym   punkcie serwisowym producenta, którego kompetencje zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla tej jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Cześć Nr 5– Zestaw elektrokardiograf  z rowerem treningowym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu elektrokardiografu typu z rowerem treningowym  poziomym.

Elektrokardiograf:

- rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG,

- wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po min. 3 odprowadzenia,

- dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG,

- detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody,

- aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu	,

- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym,

- wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku,

- badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu,

- funkcje oszczędności energii akumulatora,

- wymiary +/- 5% (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm,

- waga: < 0,6 kg,

- elektrody kończynowe min. 4 sztuki (typ EKK),

- elektrody przedsercowe min. 6 sztuk (typ EPP),

- kabel EKG KEKG-30R,

- zasilacz sieciowy medyczny M12-15,

- papier RB1 szerokość +/- 5% 58 mm (1 rolka),

- żel do EKG,

- instrukcja użytkowania.

Poziomy rower treningowy jako profesjonalny ergometr. Bardzo mocny i wytrzymały. Precyzyjne łożyska kulkowe zapewniające płynne obroty i wysokiej jakości system hamowania indukcyjnego sklasyfikowany do klasy HA.

Obciążenie zgodnie z normami DIN EN 957 regulowane w zakresie 25-200 Watt. Możliwy trening zorientowany na tętno, które może być wygodnie mierzone za pomocą czujników dotykowych lub przez zintegrowany czujnik tętna do opcjonalnie dostępnego pasa telemetrycznego. Wszystkie dane treningowe przejrzyście wyświetlane na dużym wyświetlaczu LED. Programy treningowe zapewniające różnorodność ćwiczeń. Przed rozpoczęciem treningu urządzenie może przeprowadzić test fitness. Zintegrowany generator zapewniający energię komputerowi treningowemu, wentylatorowi i elektromagnetycznym hamulcom.

Możliwość trenowania w różnych miejscach, niezależnie od źródła energii. Wygodne siedzisko z możliwością łatwej regulacji (min. 14-stopni).Trenowanie w pozycji półleżącej.

Rower pracuje bez źródła prądu i baterii. Komputer treningowy, wentylator i elektromagnetyczne hamulce zasilane dzięki energii wytwarzanej podczas treningu. Zintegrowany generator zaopatrza komponenty urządzenia w potrzebną im energię.

Solidny rower do użytku w klubach fitness. Posiada własny generator. Duży wyświetlacz LED.

Nowoczesny design. Moc: własny generator z opcją plug-in. Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, min. 40 poziomów. Koło zamachowe zintegrowane z generatorem min. 14 kg. Puls ręczny. Łożyska japońskie. Prędkość: 15- 120 RPM. Watt: 25- 200. Regulacja siedzenia, min. 12 pozycji. Duży wyświetlacz LED. Pomiar tętna przez sensory dotykowe dłoni i kompatybilny pas telemetryczny. Stały wyświetlacz: min. 1+5. Liczba użytkowników: min. 1. Liczba programów fitness: min. 6. Liczba programów: min. 10. Programy treningowe kontrolowane pulsem: min. 1. Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego. Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna. Max. waga użytkownika: od 150 kg. Wymiary +/- 5%: 159 x 74 x 121 cm. Wymiary pudełka +/- 5%: 145 x 45 x 78 cm. Waga ok. 70 kg.

Cześć Nr 6 – Tympanometr przesiewowo/diagnostyczny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tympanometru:

- tympanometria 266Hz i 1000Hz,

- solidna metalowa sonda na kablu,

- odruchy IPSI i contra,

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD,

- zasilanie z wbudowanego akumulatora,

- interfejs Bluetooth,

- transmisja danych do komputera PC Bluetooth lub przewodowa gniazdo mini USB,

- oprogramowanie (baza danych) do komputera PC,

w komplecie, licencja bez ograniczeń,

- wbudowana w urządzenie baza danych pacjentów,

- opcjonalny videootoskop dołączany do portu USB, obraz prezentowany na kolorowym ekranie urządzenia,

- kalibracja coroczna softwerowa,

- aktualizacje oprogramowania gratis w trakcie całego okresu eksploatacji,

- animacja dziecięca ułatwiająca wykonywanie badań u dzieci,

- opcjonalny test Decay oraz ETF,

- brak części zużywalnych w urządzeniu, bardzo wysoka trwałość,

- bardzo małe wymiary i masa,

- urządzenie może pracować jako stacjonarne i przenośne,

- duża szybkość i niezawodność pracy, solidna metalowa końcówka,

- interfejs w urządzeniu i oprogramowaniu w języku polskim.

CECHY URZĄDZENIA

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego.

Metalowa sonda tympanometryczna na przewodzie.

Możliwość wykonywania badań: Tympanometria 226Hz i 1000Hz, odruchy strzemiączkowe Ipsi i Contra.

Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu Bluetooth.

W zestawie oprogramowanie wraz z bazą danych na komputer PC	.

Wymiary maksymalne.:(Dł. X Sz. X Wys.) 20 x 15 x 5 cm.

Waga maksymalna: 	600g bez akcesoriów.

Kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokim kontraście, o rozdzielczości 800x480 lub większej i przekątnej 7” lub większej.

Zasilanie urządzenia: 	Wbudowany akumulator.

Zasilanie ładowarki: 	240 VAC +/- 10%, 50/60Hz.

Urządzenie wyposażone we wbudowany kalendarz i zegar.

Pamięć wewnętrzna, minimalna ilość badań: 1000.

Menu urządzenia w języku polskim.

Możliwość podłączenia klawiatury USB do wprowadzania danych pacjenta.

Możliwość rozbudowy o moduł do badani otoemisji akustycznej TE i DP.

Możliwość dołączenia videootoskopu bezpośrednio do urządzenia i zapisywania zdjęć ucha w urządzeniu we wspólnej bazie z wynikami tympanometrii.

Możliwość rozbudowy o test ETF oraz Decay.

PARAMETRY BADANIA TYMPANOMETRYCZNEGO

Ton pomiarowy sondy tympanometrycznej 226Hz.

oraz 1000Hz.

Rejestracja krzywych Y/B/G dla tympanogramu 1000Hz.

Zakres mierzonych ciśnień	-400 daPa do +200daPa.

Szybkości pracy pompy Adaptacyjna lub 200 daPa/s.

Badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego Ipsi i Contra.

Zakres mierzonych pojemności: 	0,05 ml do 7,0 ml.

Tony odruchów 500, 1000, 2000, 4000Hz.

Natężenia odruchów Ipsi od 50 do 100 dB HL.

Natężenia odruchów Contra	od 50 do 115 dB HL.

Tryb ‘dziecko’ wyświetlający podczas badania animacje.

NORMY

Bezpieczeństwo: IEC 60601-1, wewnętrznie zasilane, część aplikacyjna typu B i BF.

EMC: IEC 60601-1-2.

Audiometria Impedancyjna: IEC 60645-5.

Medyczny Znak CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC

WYPOSAŻENIE

Ładowarka, podstawka pod urządzenie.

Sonda do tympanometrii.

Słuchawka kontralateralna insert.

Oprogramowanie do archiwizacji wyników badań na komputer z systemem Windows w języku polskim.

Zasilacz.

Opakowanie wkładek dousznych.

Cześć Nr 7 – Aparat do terapii łączonej ze sondą

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do terapii łączonej ze sondą.

Aparat do terapii Combi, min. 4 kanałowy: 2x elektroterapia z powiększonym zakresem prądów, laseroterapia, ultradźwięki. W komplecie głowica ultradźwiękowa min. 5cm2 1/3 MHz, żel 300 ml, uchwyt na sondę laserową, 2 x kabel pacjenta, 2 pary przewodów do elektrod, 4 elektrody 5x7, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod, zasilacz. Sonda laserowa punktowa min. 830 nm, min. 400 mW.

• min trzy terapie w jednym urządzeniu,

• Protokoły "Ulubione ",

• Nawigacyjny atlas anatomiczny,

• Kolorowy ekran dotykowy min. 7”,

• Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna,

• Baza danych pacjentów,

• Mobilność,

• Zasilanie akumulatorowe,

• Dwa niezależne kanały do elektroterapii,

• Pełny zakres prądóww i elektrodiagnostyka,

• Bezobsługowa głowica,

• Podgrzewane głowice ultradźwiękowe,

• Aparat podciśnieniowy,

• Szeroki wybór sond laserowych punktowych i prysznicowych.

Cześć Nr 8 – Stół do terapii ręki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenie przeznaczonego dla osób ze schorzeniami ręki,  do stosowania przypadkach niedowładów i deformacji ręki, w wyniku przebytych chorób: gośćcowych, reumatycznych, neurologicznych, po urazach ortopedycznych. Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń czynnych chorej ręki, poprawia kondycję wzrokowo-ruchową, doskonali precyzję chwytu. Stolik do ćwiczeń manualnych. W zestawie wózek jezdny z min. 3 rozkładanymi blatami oraz  min. 14 tablic terapeutycznych. Maksymalne wymiary wózka: długość  -   115 cm, szerokość -   78 cm, wysokość – 105 cm.

Wózek zawiera min. 3 szuflady umożliwiające przechowywanie tablic terapeutycznych. Minimum 3 stanowiska robocze. Regulacja kąta nachylenia minimum jednego stanowiska roboczego.

Tablica nr 1 metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych.

Tablica nr 2 drewniane kołki różnych rozmiarów do umieszczania w otworach.

Tablica nr 3 metalowa płyta z otworami do umieszczania metalowych kulek.

Tablica nr 4 wałki z rzepem do mobilizacji ręki.

Tablica nr 5 Podkładki i dystanse metalowe różnych rozmiarów do nakładania na pręty metalowe.

Tablica nr 6 tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie.

Tablica nr 7 tablica z metalowymi uchwyty do ćwiczeń palców.

Tablica nr 8 Zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki.

Tablica nr 9 Kołki drewniane różnych rozmiarów do umieszczania w odpowiednich otworach oraz linki do przeplatania.

Tablica nr 10 śruby różnych rozmiarów do wkręcania we właściwych otworach.

Tablica nr 11 Sprężyny stożkowe o różnym oporze do wkręcania i wykręcania.

Tablica nr 12 Pręty metalowe z drewnianymi elementami do przesuwania.

Tablica nr 13 Tablica zawierająca cholewki obuwnicze, zamki, klamry.

Tablica nr 14 Tablica umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń pronacji i supinacji w zakresie oporu od 0,5 kg do 7 kg.

Cześć Nr 9 – Sonda prysznicowa ze stolikiem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sondy prysznicowej IR+R +/- 5% (4x50 mW/685 nm, 4x325mW/830 nm, 13x16 mW/470nm, światło niebieskie) o łącznej mocy min. 1500 mW w zestawie ze stolikiem typu Smart/Premium z uchwytem na sondę laserową.

Cześć Nr 10 – Szyna do ćwiczeń biernych ze stolikiem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyny do ćwiczeń biernych. Szyna do kończyny dolnej z modułem stawu skokowego, gotowe programy terapeutyczne min.  13 + do 50 programów użytkownika, pilot z dotykowym ekranem dotykowym pokazującym min. 5 parametrów w jednym czasie. Dokładne ustawienie zakresu ruchu stawu w czasie rzeczywistym. Duży zakres regulacji prędkości skracający czas trwania oraz poprawiający efektywność terapii. Zgięcie/ wyprost stawu skokowego +/- 5% 25/40 stopni. Zgięcie/ wyprost stawu kolanowego +/- 5% -10/123 stopni.  Maksymalna prędkość ruchu 380 stopni /min. Wymiary +/- 5% 390x430x970 mm. Waga od 14 kg. Zasilanie 100-240 V AC, 50-60 Hz. Stolik do BTL.

Urządzenia pracujące w oparciu o ciągły ruch bierny (CPM) są wykorzystywane podczas pierwszej fazy rehabilitacji mającej miejsce po zabiegach lub urazach stawów kończyn dolnych. Urządzenie ma wykonywać powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Codzienna terapia zwiększa ograniczoną początkowo ruchomość stawu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując ryzyko powstania stanu zapalnego.

Cześć Nr 11 –Wanna ze sterownikiem elektronicznym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia) ze sterownikiem elektronicznym.

Pojemność 50-60 litrów, długość 800-900 mm, szerokość 800-900 mm, wysokość 700-800 mm.

Wirówka przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych. Zastosowanie min. 6 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody pozwala na dostosowanie parametrów zabiegu do konkretnego przypadku. Bierny masaż perełkowy i termomieszalnik. Wybór opcji z dotykowym panelem sterowania. Wanna wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego typu TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja misy dla komfortowego sposobu umieszczenia nóg w wannie.

Wyposażenie:

Dotykowy panel sterowania:

- automatyczny system napełniania,

- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu,

- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,

- zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz,

- zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Półautomatyczny spust wody z misy.

Masaż podwodny min. 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia.

Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności.

Termomieszalnik.

Prysznic ręczny.

Krzesło do wirówek.

System zabezp. Przed przelaniem wanny.

System dezynfekcji chemicznej.

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody.

Możliwość dostosowania do wód solankowych.

Cześć Nr 12 – Aparat do krioterapii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do krioterapii 30-40 dm3. Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki. Czynnikiem roboczym jest ciekły azot, dzięki któremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę do -160 C, co zapewnia skuteczną i szybką stymulację bodźcową.

Posiada  min. siedem stopni mocy, tradycyjny wyświetlacz LCD, oraz wskaźnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku.

Tryby pracy: pulsacja 1 i pulsacja 2 oraz zamiennie płynna regulacja mocy.

Cześć Nr 13 – Aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii ze stolikiem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu aparatu+Głowica GS-4 cm2/ 1/3,5 MHz+Sonda IR 400/808, stolik pod aparaturę. Zestaw wyposażony w min. 7’’ ekran dotykowy LCD. W zakresie promieniowania laserowego współpracuje z aplikatorami punktowymi, skanującymi i prysznicowymi. Zaliczany do urządzeń laserowych małej mocy.

Aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii.

Wyposażenie standardowe urządzenia:

-przewód sieciowy,

-żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.),

-bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V (2 szt.),

-etykiety ostrzegawcze (1 kpl.),

-wtyk blokady drzwi DOOR (1 szt.),

-rysik pojemnościowy do ekranu LCD (1 szt.),

-ścierka do ekranu LCD (1 szt.),

-nakładki maskujące z wycięciem (2 szt.),

-akumulator,

-głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem,

-sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem,

Programy zabiegowe:

- minimum 195 wbudowanych programów zabiegowych,

-minimum 250 programów do ustawienia dla użytkowników,

-minimum 195 programów ulubionych,

- minimum 8 programów akupunkturowych Nogiera,

- minimum 30 programów akupunkturowych Volla,

- możliwość nadawania własnych nazw programom.

Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140V.

Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60Hz, max 75W, 90VA.

Maksymalne wymiary aparatu: 34 x 28 x 16 cm.

Maksymalna waga urządzenia: 6 kg.

Stolik pod urządzenie.

Parametry techniczne stolika [+/-5%]:

-wymiary (dł. x gł. x wys.) [cm]: 58 x 5 x 88,

-wymiary górnej półki (dł. x szer.) [cm]: 58 x 34,

-wymiary dolnej półki (dł. x szer.) [cm]: 40 x 31,

-waga [kg]: 13,9.

Cześć Nr 14 – Aparat do terapii uciskowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do masażu uciskowego (6-komorowy) + spodnie 12 komorowe + mankiet 6-komorowyna nogę (prawy i lewy) + mankiet 6-komorowy na rękę (prawy i lewy). Aparat zapewnia delikatny masaż, który pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie w podobny sposób jak ręczny masaż uciskowy.

Aparat do masażu uciskowego:

• min. 8 programów, które użytkownik może modyfikować,

• Ustawienia podstawowego gradientu ciśnienia oraz prędkości nadmuchiwania aplikatora,

• Możliwość zmiany ciśnienia w trakcie terapii,

• Aktywność działającej komory widoczna na histogramie,

•Wyświetlacz LED,

•Zakres ciśnienia 20-160 mmHg,

•Gradient 0, 10, 20, 30 %,

•Wymiary ok. 320 x 190 x 280 mm,

•Waga +/- 5% : 7,5 kg,

•Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz,

•Przewód zasilający.

Cześć Nr 15–Multimedialny gabinet logopedy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu pomoce logopedy Multimedialny Gabinet + Wspomaganie Rozwoju, w skład zestawu min. wchodzi:

MULTIMEDIALNY GABINET

Składa się z:

•	urządzenia Microsoft Surface PRO,

•	wysokiej jakości TABLETU, stanowiącego wyposażenie dodatkowe (UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),

•	karty MicroSD z min. 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty  (UWAGA: oprogramowanie winno działać na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: min. 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera min. 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także min. 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC),

•	drukarki,

•	min. 19 programów multimedialnych na pendrive:

•	Szereg szumiący – moduł podstawowy,

•	Szereg syczący – moduł podstawowy,

•	Szereg ciszący – moduł podstawowy ,

•	Szereg szumiący – moduł profesjonalny,

•	Szereg syczący – moduł profesjonalny,

•	Szereg ciszący – moduł profesjonalny,

•	Różnicowanie szeregów,

•	Głoska r – moduł podstawowy ,

•	Głoski r, l – moduł profesjonalny,

•	Mowa bezdźwięczna,

•	Sfonem,

•	Echokorektor,

•	Trening logopedyczny,

•	Głoski tylnojęzykowe k, g, h,

•	Logo-Gry,

•	Mówiące obrazki,

•	Zabawy słowem,

•	Obrazkowy słownik tematyczny,

•	Logorytmika,

•	ponad 4000 interaktywnych ćwiczeń i min. 2000 kart pracy,

•	profesjonalnego mikrofonu,

•	przewodnika metodycznego (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych),

•	wsparcia technicznego,

•	wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe   UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),

•	Karta MicroSD z min. 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty  (UWAGA: oprogramowanie działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: min. 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera min. 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także min. 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

WSPOMAGANIE ROZWOJU to:

•	około 1000 interaktywnych ćwiczeń i min. 300 kart pracy do wydruku,

•	możliwość pracy z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności,

•	różnorodne programy narzędziowe, np. Recytuję i śpiewam, Układanki,

•	rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń,

•	możliwość pracy indywidualnej lub grupowej.

•	wysokiej jakości TABLET , stanowiący wyposażenie dodatkowe

(UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),

•	Karta MicroSD  z min. 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

(UWAGA!: oprogramowanie działa na PC i komputerze z panelem dotykowym)

Program WSPOMAGNIE ROZWOJU składa się z min. 6 części typu:

•	Cz. 1. – Z Tosią przez pory roku - WIOSNA

•	Cz. 2. – Z Tosią przez pory roku - LATO

•	Cz. 3. – Z Tosią przez pory roku - JESIEŃ

•	Cz. 4. – Z Tosią przez pory roku - ZIMA

•	Cz. 5. – Tosia i przyjaciele - DZIEŃ TOSI

•	Cz. 6. – Tosia i przyjaciele - W DOMU I NA PODWÓRKU

WSPOMAGNIE ROZWOJU:

•	spełniające cele dydaktyczne,

•	usprawniające funkcje poznawcze,

•	stanowiące formę zabawy i motywujące do samodzielnego korzystania z komputera,

•	posiadające treści programowe oparte na zagadnieniach bliskich dziecku,

•	ma zróżnicowaną, ciekawą, a jednocześnie prostą oprawę graficzną, ułatwiającą koncentrację w trakcie nauki,

•	ma opcję „skanowania” pozwalającą na korzystanie z programu dzieciom z problemami motorycznymi,

•	jest na bieżąco konsultowany i walidowany z adekwatną grupą odbiorców,

•	posiada szereg programów narzędziowych,

•	ma wbudowaną Aplikację Terapeuty, wspomagającą m. i. w zbieraniu i archiwizowaniu danych z poszczególnych etapów terapii,

•	może być zastosowany w pracy indywidulanej lub z grupą dzieci,

•	został wzbogacony o szereg pomocy dodatkowych, np. gry terapeutyczne, graficzne nagrody za uczestnictwo w zajęciach lub postępy,

•	materiały zostały dobrane tak, by wszechstronnie stymulowały rozwój,

•	posiada także zadania i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.

Cześć Nr 16–Podłoga interaktywna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłogi interaktywnej. Podłoga interaktywna  to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i tablicę interaktywną. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowań w każdym pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny "magiczny dywan", na którym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Wielkość wyświetlanego obrazu zależna od wysokości zawieszenia urządzenia nad powierzchnią podłogi i zbliżona jest do prostokąta o wymiarach 2 X 3 metry. Łatwość obsługi wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Podłoga interaktywna jako produkt wszechstronny, z bogatą ilością gotowych pakietów do nauki, rozrywki, terapii, pracy z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera, nauki kodowania, rozwoju przedszkolaków, oraz dzieci starszych z klas 4-8 szkoły podstawowe.

W zestawie z podłogą interaktywną bogaty zestaw edukacyjnych gier i zabaw interaktywnych.

Gotowe zasoby do podłogi interaktywnej znajdują się na naszej stronie WWW (również do pobrania w formacie PDF).

Zestaw podłogi ineraktywnej zawiera:

• pakiet min. 52 gry i zabawy,

• system wykrywające ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy,

• wbudowany komputer klasy PC, pilot zdalnego sterowania.

Cześć Nr 17–Aparat do terapii ręki ze stolikiem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do diagnostyki i terapii kończyny górnej.

Pomiar min. 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1 – 1000N (chwyt cylindryczny  pomiar min. do 1000N/100kg, chwyty szczypcowe pomiar min. do 200N /20 kg).

Pomiar zakresów w ruchu w stawie barkowym, łokciowym i nadgarstkowym. Minimalne zakresy ruchu:

staw ramienny - zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie 0 -180°,

staw łokciowy - zginanie, prostowanie 0-180; pronacja, supinacja -90-0-90°,

nadgarstek - zginanie- prostowanie -90-0-90, odwiedzenie dopromieniowe- dołkociowe 40-20°. Oprogramowanie (ćwiczenia) wykorzystujące koncepcję sprzężenia zwrotnego Biofeedbacku.

Przystawka do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku.

Przystawka do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej	.

Minimum 6 rodzajów ćwiczeń (gier)	.

Oprogramowanie pozwalające na archiwizację i porównywanie testów.

Stolik z uchwytami na przystawki, z komputerem, monitorem i bezprzewodową klawiaturą z touchpadem.

Blaty  min. 18mm, z okleiną  min. (2mm).

Podstawa stołu z elektryczną regulacją.

System regulacji wysokości chroniony osłoną-żaluzją.

Sterowanie wysokością poprzez pilot wbudowany pod blatem.

Malowanie proszkowe.

Komputer minimalne parametry:

Komputer nanoPC,

RAM: DDR3 2048mb

DYSK: SSD 64GB,

System operacyjny: MS Windows,

Czytnik kart pamięci	,

Monitor LED 21.5” FullHD	,

Klawiatura bezprzewodowa z wbudowanym touchpadem.

Wymiary +/- 5cm (stolik):

szerokość: 1553 mm,

szerokość blatu: 1200 mm,

wysokość blatu (regulowana): 665 - 1185 mm,

głębokość blatu: 700 mm.

Wymiary (z komputerem i monitorem):

szerokość: 1553 mm,

najwyższy punkt (monitor): 1055 - 1580 mm,

głębokość: 788 mm.